Príloha MI-002

k nariadeniu vlády č. …/2005 Z. z.

# Plynomery a prepočítavače objemu plynu

Pre ďalej definované plynomery a prepočítavače objemu plynu používané v domácnostiach, v ľahkom priemysle a na komerčné účely platia základné požiadavky prílohy č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto prílohe.

### Definície

Plynomer prístroj určený na meranie, zaznamenávanie a indikovanie množstva (objemu alebo hmotnosti) vykurovacieho plynu, ktorý ním pretiekol.

Prepočítavač zariadenie pripojené na plynomer, ktoré automaticky prepočítava hodnotu nameraného množstva plynu pri daných podmienkach merania na množstvo pri základných podmienkach.

Najmenší prietok (Qmin) najmenší prietok, pri ktorom plynomer indikuje údaje, ktoré spĺňajú požiadavky na najväčšiu dovolenú chybu.

Najväčší prietok (Qmax) najväčší prietok, pri ktorom plynomer indikuje údaje, ktoré spĺňajú požiadavky na najväčšiu dovolenú chybu.

Prechodový prietok (Qt) prietok, ktorý je medzi najväčším a najmenším prietokom, pri ktorom je rozsah prietoku rozdelený na dva úseky – horný úsek a dolný úsek. Každému úseku je priradená najväčšia dovolená chyba.

Preťažovací prietok (Qr) najväčší prietok, pri ktorom plynomer na krátky čas pracuje bez poškodenia.

Základné podmienky stanovené podmienky, na ktoré sa prepočítava hodnota nameraného množstva plynu.

### Časť I - Osobitné požiadavky - plynomery

### 1.	Predpísané pracovné podmienky

Výrobca špecifikuje predpísané pracovné podmienky plynomera, pričom zohľadňuje:

1.1	Rozsah prietoku plynu musí spĺňať tieto podmienky

| Trieda | Qmax/Qmin | Qmax/Qt | Qr/Qmax |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,5 |  150 |  10 | 1,2 |
| 1,0 |  20 |  5 | 1,2 |

1.2	Teplotný rozsah plynu s najmenším rozsahom 40 °C.

1.3.	Predpísané podmienky pre vykurovací plyn

Konštrukcia plynomeru musí zodpovedať predpisom pre daný rozsah plynov a pre rozsah vstupných tlakov predpísaný v krajine určenia. Výrobca musí na plynomeri vyznačiť najmä

druh alebo skupinu plynu,

najväčší pracovný tlak.

1.4.	Najmenší teplotný rozsah pre klimatické prostredie je 50 °C.

1.5.	Menovitá hodnota zdroja striedavého napätia a/alebo medzné hodnoty jednosmerného napájania.

### 2.	Najväčšie dovolené chyby

2.1	Plynomer udávajúci objem za daných podmienok merania alebo hmotnosť

Tabuľka č. 1

| Trieda presnosti | 1,5 | 1,0 |
| --- | --- | --- |
| Qmin ( Q  Qt | 3 % | 2 % |
| Qt  Q Qmax | 1,5 % | 1 % |

Ak všetky chyby medzi Qt a Qmax majú rovnaké znamienko, nesmú prekročiť 1 % pre triedu 1,5 a 0,5 % pre triedu 1,0.

2.2.	Pre plynomery s teplotným prepočtom, ktoré len udávajú prepočítaný objem platí, že najväčšia dovolená chyba plynomera sa zväčšuje o 0,5 % v rozsahu teplotného intervalu o veľkosti 30 °C súmerne rozloženom okolo hodnoty teploty špecifikovanej výrobcom, ktorá je v rozpätí od 15 °C do 25 °C. Mimo tohto rozpätia je dovolené ešte ďalšie zvýšenie o 0,5 % na každom ďalšom rozsahu intervalu o veľkosti 10 °C.

### 3.	Prípustný vplyv rušenia

3.1	Odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu

3.1.1	Vplyv elektromagnetického rušenia na plynomer môže byť len taký, aby

- zmena vo výsledku merania nebola väčšia ako kritická hodnota zmeny stanovená v bode 3.1.3, alebo

- indikácia výsledku merania bola taká, aby ju nebolo možné považovať za platný výsledok, ale za krátkodobú odchýlku, ktorú nemožno interpretovať, uložiť do pamäti alebo odoslať ako výsledok merania.

3.1.2	Po vystavení vplyvu elektromagnetického rušenia musí plynomer

- obnoviť svoju činnosť v medziach najväčšej dovolenej chyby,

- zabezpečiť ochranu všetkých meracích funkcií a

- umožniť obnovu všetkých hodnôt meraní vykonaných pred výskytom rušenia.

3.1.3	Kritická hodnota zmeny je menšia hodnota z týchto dvoch

- množstvo zodpovedajúce polovici veľkosti najväčšej dovolenej chyby v hornom úseku meraného objemu,

- množstvo zodpovedajúce najväčšej dovolenej chybe množstva plynu pretečeného za minútu pri najväčšom prietoku.

3.2	Vplyv rušenia prietoku na vstupe a výstupe z plynomera

V podmienkach inštalácie plynomera stanovených výrobcom nesmie vplyv rušivých faktorov prietoku spôsobiť odchýlku väčšiu ako je jedna tretina najväčšej dovolenej chyby.

### 4.	Trvanlivosť

Po príslušných vykonaných skúškach, zohľadňujúc čas trvania predpokladaný  výrobcom, musí plynomer spĺňať tieto kritériá:

4.1	Plynomery triedy 1,5

4.1.1	Po skúške trvanlivosti nesmie byť odchýlka vo výsledku merania pri prietokoch v rozsahu od Qt do Qmax v porovnaní s počiatočným výsledkom merania väčšia ako 2 %.

4.1.2	Chyba údaja po skúške trvanlivosti nesmie prekročiť dvojnásobok najväčšej dovolenej chyby uvedenej v bode 2.

4.2	Plynomery triedy 1,0

4.2.1	Po skúške trvanlivosti nesmie byť odchýlka výsledku merania v porovnaní s počiatočným výsledkom merania väčšia ako jedna tretina najväčšej dovolenej chyby uvedenej v bode 2.

4.2.2	Chyba údaja po skúške trvanlivosti nesmie prekročiť najväčšiu dovolenú chybu definovanú v bode 2.

### 5.	Vhodnosť

5.1	Plynomer napájaný zo siete (striedavý alebo jednosmerný prúd) musí byť vybavený náhradným zdrojom, alebo musí byť inak zabezpečený proti výpadku hlavného zdroja tak, aby boli zabezpečené všetky meracie funkcie.

5.2	Priradený zdroj musí mať životnosť aspoň päť rokov. Po uplynutí 90 % jeho životnosti sa musí objaviť upozornenie na túto skutočnosť.

5.3	Indikačné zariadenie musí mať dostatočný počet číslic zabezpečujúci aby pri prekročení množstva plynu pretečeného za 8 000 hodín pri prietoku Qmax sa indikačné zariadenie nevrátilo na východiskovú hodnotu.

5.4	Plynomer musí byť možné inštalovať tak, aby pracoval v ľubovoľnej polohe, ktorú výrobca uviedol v návode na jeho inštaláciu.

5.5	Plynomer musí byť vybavený skúšobným prvkom umožňujúcim vykonať skúšky za primeraný čas.

5.6	Najväčšie dovolené chyby plynomeru musia byť dodržané v každom zo smerov prúdenia plynu, alebo iba v tom smere prúdenia, ktorý je jasne vyznačený.

### 6.	Meracie jednotky

Namerané množstvá musia byť indikované v kubických metroch alebo v kilogramoch.

### Časť II – Osobitné požiadavky – prepočítavače objemu

Prepočítavače objemu plynu tvoria čiastkovú zostavu podľa § 4 písm. b) bod 2.

Prepočítavače objemu plynu musia spĺňať tie isté základné požiadavky, ktoré platia pre plynomer, ak sa dajú použiť. Okrem toho musia byť splnené aj tieto požiadavky:

### 7.	Základné podmienky pre prepočítavané množstvá

Základné podmienky pre prepočítavané množstvá určuje výrobca.

### 8.	Najväčšie dovolené chyby

- 0,5 % pri teplote okolia (20 °C ± 3 °C), vlhkosti vzduchu (60 % ± 15 %), pri menovitých hodnotách napájacieho zdroja,

- 0,7 % pre teplotové prepočítavače pri predpísaných pracovných podmienkach,

- 1 % pre ostatné prepočítavače pri predpísaných pracovných podmienkach.

Chyba plynomeru sa neberie do úvahy.

### 9.	Vhodnosť

9.1	Elektronický prepočítavač musí byť schopný zaznamenať, kedy sa dostal mimo pracovného rozsahu určeného výrobcom, ktorý je rozhodujúci pre presnosť merania. Ak takýto prípad nastane, musí zariadenie zastaviť integráciu prepočítaného množstva a môže integrovať osobitne za čas, kedy zariadenie pracovalo mimo určeného rozsahu.

9.2	Elektronický prepočítavač musí byť schopný indikovať na displeji všetky príslušné údaje k meraniu bez potreby zapojenia prídavného zariadenia.

### Časť III – Uvedenie zariadenia do používania a posudzovanie zhody

### Uvedenie do používania

10.	a) Meranie spotreby v domácnosti, sa musí vykonať ľubovoľnými plynomermi triedy 1,5 a plynomermi triedy 1,0 s pomerom Qmax/Qmin rovnajúcim sa hodnote 150 alebo väčšej.

b) Merania spotreby na komerčné účely a/alebo v rámci ľahkého priemyslu, sa musia uskutočniť ľubovoľnými plynomermi triedy presnosti 1,5.

c) Pokiaľ ide o požiadavky bodov 1.2 a 1.3, distribútor alebo osoba zákonom poverená inštaláciou plynomerov definuje vlastnosti tak, aby plynomer bol vhodný na presné meranie predpokladanej alebo predpokladateľnej spotreby plynu.

### Posudzovanie zhody

Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov B+F alebo B+D alebo H1.