Príloha č. 9
 k zákonu č. …/2017 Z. z.

Požiadavky na rozsah skúšok dlhodobej stability zdrojov ionizujúceho žiarenia

A.	Interval skúšok dlhodobej stability rádiologického prístroja, pridruženého zariadenia a príslušenstva

Typ rádiologického prístroja, pridruženého zariadenia a príslušenstva	Frekvencia vykonávania periodických skúšok stability	
klasické röntgenové prístroje pre skiagrafiu 	12 mesiacov	
klasické röntgenové prístroje pre skiaskopiu	12 mesiacov	
digitálne röntgenové prístroje pre skiagrafiu 	12 mesiacov	
digitálne röntgenové prístroje pre skiaskopiu	12 mesiacov	
intraorálne stomatologické röntgenové prístroje (film)	12 mesiacov	
intraorálne stomatologické röntgenové prístroje s RVG	12 mesiacov	
klasické panoramatické stomatologické röntgenové prístroje (film)	12 mesiacov	
digitálne panoramatické stomatologické röntgenové prístroje	12 mesiacov	
stomatologické CBCT prístroje	12 mesiacov	
klasické a digitálne pojazdné a prenosné röntgenové prístroje pre skiagrafiu	12 mesiacov	
klasické a digitálne pojazdné röntgenové prístroje pre skiaskopiu	12 mesiacov	
klasické a digitálne röntgenové prístroje pre mamografiu	  6 mesiacov	
röntgenové prístroje pre počítačovú tomografiu	  6 mesiacov	
röntgenové prístroje pre digitálnu substrakčnú angiografiu	  6 mesiacov	
röntgenové prístroje pre intervenčnú rádiológiu	12 mesiacov	
röntgenové prístroje pre kostnú denzitometriu (celotelové)	12 mesiacov	
röntgenové prístroje pre kostnú denzitometriu (periférne)	24 mesiacov	
vyvolávacie automaty		24 mesiacov	
negatoskopy	24 mesiacov	
skiagrafické kazety a meniče filmov	24 mesiacov	
svetlotesnosť tmavých komôr	24 mesiacov	
ochranné tienenia, bariéry a zariadenia	36 mesiacov	
ožarovacie prístroje pre externú terapiu gama žiarením (Co-60, Cs-137)	  6 mesiacov	
ožarovacie prístroje pre brachyterapiu s afterloading systémom (HDR, LDR)	  6 mesiacov	
lineárny urýchľovač pre rádioterapiu	  6 mesiacov	
röntgenové prístroje pre externú rádioterapiu	12 mesiacov	
röntgenový simulátor pre plánovanie rádioterapie	12 mesiacov	
röntgenové prístroje pre kontaktnú rádioterapiu	24 mesiacov	
plánovací systém pre plánovanie rádioterapie	24 mesiacov	
meradlá aktivity rádiofarmák (kalibrátory)	12 mesiacov	
jednodetektorové prístroje na meranie in vivo (pre nescintigrafické vyšetrenia)	12 mesiacov	
viacdetektorové prístroje na meranie in vivo	12 mesiacov	
planárne scintilačné gama kamery	12 mesiacov	
prístroje pre jednofotónovú emisnú tomografiu - SPECT	12 mesiacov	
prístroje pre pozitrónovú emisnú tomografiu - PET	12 mesiacov	
kombinované prístroje SPECT/CT	12 mesiacov	
kombinované prístroje PET/CT	12 mesiacov	
prístroje na dozimetriu (meradlá povrchovej kontaminácie, dávok a dávkového príkonu, operatívne dozimetre a pod.)	24 mesiacov	
veterinárne röntgenové prístroje	24 mesiacov	

B.	Interval skúšok dlhodobej stability uzavretého rádioaktívneho žiariča, pri ktorom neuplynula odporúčaná doba používania

Typ uzavretého rádioaktívneho žiariča	Podmienky používania	
	Zmiernené *)	Bežné **)	Sťažené ***)	
Plošný uzavretý rádioaktívny žiarič emitujúci žiarenie alfa	5 rokov	36 mesiacov	12 mesiacov	
Plošný uzavretý rádioaktívny žiarič emitujúci žiarenie beta s aktivitou vyššou ako 40 MBq/cm2	10 rokov	5 rokov	24 mesiacov	
Plošný uzavretý rádioaktívny žiarič emitujúci žiarenie beta s aktivitou nižšou ako 40 MBq/cm2 a hrubším prekrytom	15 rokov	10 rokov	36 mesiacov	
Jednoplášťový uzavretý rádioaktívny žiarič emitujúci žiarenie gama s nižšou aktivitou	15 rokov	10 rokov	36 mesiacov	
Dvojplášťový uzavretý rádioaktívny žiarič	15 rokov	10 rokov	36 mesiacov	
Uzavretý rádioaktívny žiarič emitujúci nízkoenergetické fotóny	10 rokov	5 rokov	24 mesiacov	

Vysvetlivky:
    *)  - zmiernené podmienky používania (neagresívne prostredie v neprístupnom priestore, bez rizika
            mechanického poškodenia, napríklad kontrolné dozimetrické rádioaktívne žiariče),
  **) -  bežné podmienky používania (priemyselné neagresívne prostredie, napríklad hladinomery, hustomery,  
            eliminátory náboja alebo hrúbkomery v textilnom, papierenskom, plastovom priemysle),
***) - 	sťažené podmienky používania (agresívne prostredie alebo zvýšené riziko mechanického poškodenia, 
            napríklad gumárne).

C.	Interval skúšok dlhodobej stability uzavretého rádioaktívneho žiariča, pri ktorom uplynula odporúčaná doba používania

Typ uzavretého rádioaktívneho žiariča	Všetky podmienky používania	
Jednoplášťový uzavretý rádioaktívny žiarič	12 mesiacov	
Dvojplášťový uzavretý rádioaktívny žiarič	24 mesiacov	

D.	Interval skúšok dlhodobej stability technických röntgenových prístrojov a generátorov ionizujúceho žiarenia

Typ technického röntgenového prístroja	Všetky podmienky použitia	
priemyselné urýchľovače častíc	24 mesiacov	
urýchľovače častíc na vedeckovýskumné účely	24 mesiacov	
technický röntgenový prístroj pre defektoskopu	36 mesiacov	
mikroštrukturálne röntgenové prístroje a technické röntgenové prístroje pre kontrolu kvality výrobkov a materiálov	36 mesiacov	
röntgenové prístroje na kontrolu batožín	36 mesiacov	
iónové implantátory	36 mesiacov	
laboratórne röntgenfluorescenčné analyzátory a prístroje	5 rokov	

E. Overovanie tesnosti uzavretého rádioaktívneho žiariča 

Overovanie tesnosti uzavretého rádioaktívneho žiariča sa vykonáva priamymi metódami alebo nepriamo meraním povrchovej rádioaktívnej kontaminácie žiariča. Uzavretý rádioaktívny žiarič sa pokladá za netesný, ak boli prekročené nasledujúce hodnoty aktivity testovacieho média 
a)	200 Bq pri skúške oterom priamo na žiariči a skúške ponorením do kvapaliny,
b)	20 Bq pri skúške oterom na náhradnej skúšobnej ploche,
c)	200 Bq počas dvanástich hodín pri emanačnej skúške.