Príloha MI-003

k nariadeniu vlády č. …/2005 Z. z.

# Elektromery

Pre elektromery na meranie činnej elektrickej energie v domácnostiach, v ľahkom priemysle a na komerčné účely platia základné požiadavky prílohy č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto prílohe.

Elektromery sa môžu používať v kombinácii s externými meracími transformátormi, podľa použitej meracej techniky. Táto príloha sa týka len elektromerov.

### Definície

Elektromer prístroj na meranie činnej elektrickej energie spotrebovanej v elektrickom obvode.

I	elektrický prúd pretekajúci cez elektromer,

In	špecifikovaný menovitý prúd, pre ktorý bol elektromer s transformátorom navrhnutý,

Ist	najmenšia hodnota prúdu I, pri ktorej elektromer zaznamenáva činnú elektrickú energiu pri jednotkovom účinníku (pri viacfázových elektromeroch so súmerným zaťažením),

Imin	hodnota prúdu I, nad ktorou musí byť chyba elektromera v hraniciach najväčších dovolených chýb (pri viacfázových elektromeroch so súmerným zaťažením),

Itr	hodnota prúdu I, nad ktorou musí byť chyba elektromera v hraniciach najmenšej hodnoty najväčšej dovolenej chyby zodpovedajúcej označeniu triedy elektromera,

Imax	maximálna hodnota prúdu I, pri ktorej leží chyba elektromera v hraniciach najväčšej dovolenej chyby,

U	elektrické napätie privádzané do elektromera,

Un	špecifikované menovité napätie,

f	frekvencia napätia privádzaného do elektromera,

fn	špecifikovaná menovitá frekvencia,

PF	účinník = cos φ = kosínus fázového posunu φ medzi I a U.

### Osobitné požiadavky

### 1.	Presnosť

Výrobca musí špecifikovať triedu elektromerov. Triedy sú definované ako: trieda A, B a C.

### 2.	Predpísané pracovné podmienky

Výrobca musí špecifikovať pracovné podmienky pre elektromer, a to

Hodnoty fn, Un, In, Ist, Imin, Itr a Imax, platné pre elektromer. Pre stanovené prúdy musí elektromer spĺňať podmienky z tabuľky č. 1:

Tabuľka č. 1

|  | Trieda A | Trieda B | Trieda C |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre priamo pripojené elektromery |
| Ist |  0,05 . Itr |  0,04 . Itr |  0,04 . Itr |
| Imin |  0,5 . Itr |  0,5 . Itr |  0,3 . Itr |
| Imax |  50 . Itr |  50 . Itr |  50 . Itr |
| Pre elektromery pracujúce s transformátorom |
| Ist |  0,06 . Itr |  0,04 . Itr |  0,02 . Itr |
| Imin |  0,4 . Itr |  0,2 . Itr *) |  0,2 . Itr |
| In | 20 . Itr | 20 . Itr | 20 . Itr |
| Imax |  1,2 . In |  1,2 . In |  1,2 . In |

*) Pre elektromechanické elektromery triedy B platí Imin  0,4 . Itr.

Rozsahy napätia, frekvencie a účinníka, v rámci ktorých musí elektromer spĺňať požiadavky na najväčšie dovolené chyby sú špecifikované v tabuľke č. 2. Tieto rozsahy musia zohľadňovať typické charakteristiky elektrickej energie dodávanej verejnými distribučnými systémami.

Rozsah pre napätie a frekvenciu musí byť aspoň:

0,9 . Un  U  1,1 . Un,

0,98 . f n  f  1,02. fn.

Rozsah účinníka najmenej od cos φ = 0,5 – indukčný do cos φ = 0,8 – kapacitný.

### 3.	Najväčšie dovolené chyby

Vplyv rôznych meraných veličín a ovplyvňujúcich veličín (a, b, c...) sa vyhodnocuje samostatne, pričom všetky ostatné merané veličiny a ovplyvňujúce veličiny sa udržujú relatívne konštantné na svojich referenčných hodnotách. Chyba merania, ktorá nesmie prekročiť najväčšiu dovolenú chybu z tabuľky č. 2 sa vypočíta podľa vzorca:

chyba merania =

Ak elektromer pracuje pri kolísavom prúdovom zaťažení, percentuálne chyby nesmú prekročiť medzné hodnoty z tabuľky č. 2.

Tabuľka č. 2

Najväčšie dovolené chyby v percentách pri predpísaných pracovných podmienkach, definovaných úrovniach prúdového zaťaženia a pracovnej teplote.

|  | Pracovné teploty | Pracovné teploty | Pracovné teploty | Pracovné teploty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +5 °C ...+30 °C | -10 °C ... + 5 °C alebo +30 °C ...+40 °C | -25 °C ... –10 °C alebo +40 °C ...+55 °C | -40 °C ... -25 °C alebo +55 °C ...+70 °C |
| Trieda elektromera | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Jednofázový elektromer, viacfázový elektromer so súmerným zaťažením |
| Imin  I tr | 3,5 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 1,3 | 7 | 3,5 | 1,7 | 9 | 4 | 2 |
| Itr  I max | 3,5 | 2 | 0,7 | 4,5 | 2,5 | 1 | 7 | 3,5 | 1,3 | 9 | 4 | 1,5 |
| Viacfázový elektromer so zaťažením v jednej fáze |
| Itr  I max (pozri výnimku) | 4 | 2,5 | 1 | 5 | 3 | 1,3 | 7 | 4 | 1,7 | 9 | 4,5 | 2 |

Pre elektromechanické viacfázové elektromery je rozpätie prúdu pre jednofázové zaťaženie limitované na 5Itr  I Imax.

Pre prácu elektromerov v iných teplotných rozsahoch platia príslušné zodpovedajúce najväčšie dovolené chyby.

### 4.	Prípustný vplyv rušenia

4.1	Všeobecné údaje

Elektromery sú priamo pripojené na zdroj elektrického prúdu a sieťový prúd je tiež jednou z meraných veličín, pre elektromery platí špeciálne elektromagnetické prostredie.

Elektromery musia vyhovovať elektromagnetickému prostrediu triedy E2 a ďalším požiadavkám bodov 4.2 a 4.3.

Elektromagnetické prostredie a prípustné vplyvy zohľadňujú stav, kedy ide o dlhodobé rušenie, ktoré nesmie ovplyvniť presnosť nad kritickými hodnotami zmeny a ďalej prechodové javy, ktoré môžu spôsobiť dočasný pokles alebo stratu funkčnosti alebo výkonu, po ukončení ktorých však elektromer musí obnoviť funkčnosť a výkon tak, aby nedošlo k ovplyvneniu presnosti nad kritické hodnoty zmeny.

Ak sa dá predpokladať vysoké riziko nesplnenia podmienky v dôsledku búrok alebo na miestach s prevažujúcim nadzemným elektrickým vedením, musia byť metrologické vlastnosti elektromera chránené.

  - Vplyv dlhodobého rušenia

Tabuľka 3 – Kritické hodnoty zmeny pre dlhodobé rušenie

| Rušenie | Kritické hodnoty zmeny v percentách pre elektromery triedy |
| --- | --- |
|  | A | B | C |
| Obrátený sled fáz | 1,5 | 1,5 | 0,3 |
| Napäťová asymetria (platí len pre viacfázové elektromery) | 4 | 2 | 1 |
| Harmonické zložky v prúdových obvodoch*) | 1 | 0,8 | 0,5 |
| Jednosmerné zložky a harmonické zložky v prúdovom obvode*) | 6 | 3 | 1,5 |
| Rýchle prechodové javy | 6 | 4 | 2 |
| Magnetické polia; vysokofrekvenčné (vyžarované) elektromagnetické pole; rušenie indukované vysokofrekvenčnými poľami; odolnosť proti oscilačným vlnám | 3 | 2 | 1 |

*) V prípade elektromagnetických elektromerov sa pre harmonické zložky v prúdových obvodoch a jednosmerné zložky v prúdových obvodoch kritické hodnoty zmeny nedefinujú.

4.3	Prípustný vplyv prechodových elektromagnetických javov

4.3.1	V prípade pôsobenia elektromagnetického rušenia na elektromer jeho rozsah môže byť počas rušenia a tesne po ňom taký,

aby žiaden výstup určený na skúšanie presnosti elektromeru nevykazoval impulzy alebo signály zodpovedajúce energii väčšej, ako je kritická hodnota zmeny; pričom elektromer musí v primeranom čase po rušení

začať pracovať v medziach najväčších dovolených chýb,

musí mať zabezpečené všetky funkcie,

musia sa dať obnoviť všetky údaje o meraní existujúce pred vznikom rušivého pôsobenia,

elektromer nesmie vykázať zmeny v zaregistrovanej energii v rozdiele väčšom ako je kritická hodnota zmeny.

Kritická hodnota zmeny vyjadrená v kWh je m . Un . Imax . 10-6; kde m je počet meracích prvkov elektromera, Un vo voltoch a Imax v ampéroch.

4.3.2	Pre prúdové preťaženie platí kritická hodnota zmeny 1,5 %.

### 5.	Vhodnosť

5.1	Pri napätí nižšom ako je hodnota predpísaného pracovného napätia nesmie kladná chyba elektromera prekročiť 10 %.

5.2	Indikačné zariadenie musí mať dostatočné množstvo číselných miest na to, aby sa indikácia nevrátila na pôvodnú hodnotu a to až do 4 000 hodín prevádzky elektromeru pri plnom zaťažení (I = Imax, U = Un a PF = 1). Počas používania sa indikačné zariadenie nesmie dať vynulovať.

5.3	Po prerušení dodávky elektrického prúdu v sieti musí namerané množstvo elektrickej energie zostať dostupné na odčítanie najmenej 4 mesiace.

5.4	Stav pod napätím

Ak pri pôsobení napätia je prúdový obvod bez prúdu (elektrický obvod je otvorený), elektromer nesmie zaznamenávať energiu pri žiadnej z napäťových hodnôt od 0,8 . Un až 1,1 . Un.

5.5	Nábeh

Elektromer musí začať zaznamenávať a pokračovať v zaznamenávaní energie pri Un a PF = 1 (viacfázový elektromer so súmerným zaťažením) a prúde, ktorý je rovný Ist.

### 6.	Meracie jednotky

Nameraná elektrická energia sa musí udávať v kilowatthodinách alebo megawatthodinách.

### 7.	Uvedenie do používania

  - Meranie spotreby elektrickej energie v domácnosti, sa musí vykonať ľubovoľným elektromerom triedy A. Na osobitné účely je možné požadovať ľubovoľný elektromer triedy B.

Meranie spotreby na komerčné účely a/alebo v rámci ľahkého priemyslu, sa musia uskutočniť ľubovoľným elektromerom triedy B. Na osobitné účely je možné požadovať ľubovoľný elektromer triedy C.

Distribútor alebo osoba zákonom poverená inštaláciou elektromerov definuje ich vlastnosti tak, aby elektromer bol vhodný na presné meranie predpokladanej alebo predpokladateľnej spotreby.

### Posudzovanie zhody

Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov B+F alebo B+D alebo H1.