# Príloha č. 3

k nariadeniu vlády č. .../2006 Z.z.

Najvyššie prípustné hodnoty žiarenia pri používaní laserového zariadenia

Tab. 1  Najvyššie prípustné hodnoty (NPH) pre priame ožiarenie oka laserovým žiareníma, b, c

| Čas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vyžarovania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t v s | 10-13 | 10-11 | 10-9 | 10-7 | 1,8 x 10-5 | 5 x 10-5 | 1 x 10-3 | 10 | 102 | 103 | 104 |
| Vlnová | až | až | až | až | až | až | až | až | až | až | až |
| dĺžka | 10-11 | 10-9 | 10-7 | 1,8 x 10-5 | 5 x 10-5 | 1 x 10-3 | 10 | 102 | 103 | 104 | 3 x 104 |
|  v nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 až 302,5 |  | 30 J.m-2 |
|  |  |  |  |  |  |  | C2 J.m-2 |  |  |  |  |
| 302,5 až 315 | 3 x 1010W.m-2 | (t |  |  |  | (t  | C2 J.m-2 |
|  |  |  | C1 J.m-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 až 400 |  |  | C1 J.m-2 | 104 J.m-2 | 10 W.m-2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | Fotochemické nebezpečenstvo pre sietnicu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | až | 100 C3 J.m-2 | 1 C3W.m-2 | 1 C3 W.m-2 |
|  |  |  |  |  | 600 | pre | pre | pre |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | nmd | p=11 mrad | p=1,1 t0,5 mrad | p=110 mrad |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ad |
| 400 až 700d | 1,5 x 10-4 C6 | 2,7 x 104 t0,75 | 5 x 10-3 C6 J.m-2 | 18 t0,75 C6 J.m-2 |  | Tepelné nebezpečenstvo pre sietnicu |
|  | J.m-2 | C6 J.m-2 |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 1,5 mrad: 10 W.m-2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | až |  | 1,5 mrad: 18 C6T2-0,25W |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | (t |  |  | (t  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | nmd | 7 x 10-4 t 0,25C6 J |  |  |
| 700 až 1050 | 1,5x10-4 C4C6 J.m-2 | 2,7 x 104 t0,75 C4C6 J.m-2 | 5 x 10-3 C4C6 J.m-2 | 18 t0,75 C4C6 J.m-2 |  | 1,5 mrad: 10 W.m-2 1,5 mrad: 18 C6T2-0,25W.m-2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (t | (t  |
| 1050 až 1400 | 1,5x10-3 C6C7 | 2,7x105 t0,75 | 5 x 10-2 C6C7 J.m-2 | 90 t0,75 C6C7 J.m-2 | 18 t 0,25 J.m-2 |  |  |  |
|  | J.m-2 | C6C7 J.m-2 |  |  |  |  |  |
| 1400 až 1500 | 1012 W.m-2 | 103 J.m-2 | 5 600 t 0,25 J.m-2 |  |  |  |
| 1500 až 1800 | 1013 W.m-2 | 104 J.m-2 |  | 1 000 W.m-2 |  |
| 1800 až 2600 | 1012 W.m-2 | 103 J.m-2 | 5 600 t 0,25 J.m-2 |  |  |  |  |
| 2600 až 106 | 1011 W. m-2 | 100 J.m-2 | 5600 t 0,25 J.m-2 |  |  |  |  |
| a Korekčné činitele a jednotky viď „Poznámky k tabuľkám 3 až 6“ |
| b Najvyššie prípustné hodnoty pre dĺžku vyžarovania kratšiu než 10-13 s a vlnové dĺžky menšie než 400 nm a väčšie než 1 400 nm sú stanovené výpočtom ekvivalentnej hodnoty intenzity ožarovania z dávky ožiarenia pre 10-13 s. NPH pre dĺžku ožiarenia pod 10-13 s sú považované za rovné ekvivalentným hodnotám intenzity ožarovania pre NPH pri 10-13 s. |
| c Uhol p je limitný uhol dopadu pre merací prístroj. |
| d V rozsahu vlnových dĺžok 400 nm až 600 nm platia dvoje limity a žiarenie zariadenia nesmie prekročiť limity priradenej triedy. Ak použijeme expozičné časy medzi 1 s a 10 s, pre vlnové dĺžky od 400 nm do 484 nm a pre veľkosť zdanlivého zdroja od 1,5 mrad 82 mrad, je duálny limit fotochemického nebezpečenstva 3,9 x 10-3 C3J použiteľný až do 1 s. |

Tab. 2   Najvyššie prípustné hodnoty pre expozíciu kože laserovým žiarením

| Doba |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vl- expozí- |  |  |  |  |  | 103 |
| nová cie | < 10-9 | 10-9 až 10-7 | 10-7 až 1x 10-3 | 10-3 až 10 | 10 až 103 | až |
| dĺžka l ts |  |  |  |  |  | 3 x 104 |
| nm |  |  |  |  |  |  |
| 180 až 302,5 |  | 30 J.m-2 |
|  |  |  |  | C2 J.m-2 (t>T1) |  |  |
| 302,5 až 315 | 3 x 1010 Wm-2 |  |  |  | C2 J.m-2 |
|  |  | C1 J.m-2 (t<T1) |  |  |  |  |
| 315 až 400 |  | C1 J.m-2 | 104 J.m-2 | 10 W.m-2 |
| 400 až 700 | 2 x 1011 W.m-2 | 200 J.m-2 | 1,1 x 104 t0,25J.m-2 | 2000 W.m-2 |
| 700 až 1400 | 2 x 1011 C4W.m-2 | 200 C4J.m-2 | 1,1 x 104 C4t0,25J.m-2 | 2000 W.m-2 |
| 1400 až 1500 | 1012 W.m-2 | 103 J.m-2 | 5600 t0,25J.m-2 |  |  |
| 1500 až 1800 | 1013 W.m-2 | 104 J.m-2 |  |  |
| 1800 až 2600 | 1012 W.m-2 | 103 J.m-2 | 5600 t0,25J.m-2 | 1000 W.m-2 |
| 2600 až 106 | 1011 W.m-2 | 100 J.m-2 | 5600 t0,25J.m-2 |  |  |

| Čas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vyžarovania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t v s | 10-13 | 10-11 | 10-9 | 10-7 | 1,8 x 10-5 | 5 x 10-5 | 1 x 10-3 | 0,35 | 10 | 102 | 103 | 104 |
| Vlnová | až | až | až | až | až | až | až | až | až | až | až | až |
| dĺžka | 10-11 | 10-9 | 10-7 | 1,8 x 10-5 | 5 x 10-5 | 1 x 10-3 | 0,35 | 10 | 102 | 103 | 104 | 3 x 104 |
|  v nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 až 302,5 | 3 x 1010 W.m2 | 30 J.m-2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7,9 x 10-7 C2 J |  |  |  |  |
| 302,5 až 315 | 2,4 x 104 W | (t |  |  |  | (t  | 7,9 x 10-7 C2 J |
|  |  |  | 7,9 x 10-7 C1 J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 až 400 |  |  | 7,9 x 10-7 C1 J | 7,9 x 10-3 J | 7,9 x 10-6 J |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | Fotochemické nebezpečenstvo pre sietnicu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | až | 3,9 x 10-3 C3 J | 3,9 x 10-5C3W | 3,9 x 10-5C3J |
|  |  |  |  |  | 600 | pre | pre | pre |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | nmd | p=11 mrad | p=1,1 t0,5 mrad | p=110 mrad |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ad |
| 400 až 700d | 5,8 x 10-9 C6 J | 1,0 t0,75C6 J | 2 x 10-7 C6 J | 7 x 10-7 t0,75 C6 J |  | Tepelné nebezpečenstvo pre sietnicu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 1,5 mrad: 3,9x10-4W |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | až |  | 1,5 mrad: 7x10-4C6T2-0,25W |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | (t |  |  | (t  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | nmd | 7 x 10-4 t 0,75C6 J |  |  |
| 700 až 1050 | 5,8x10-9C4C6 J | 1,0 t0,75 C4C6J | 2 x 10-7 C4C6J | 7 x 10-4 t0,75 C4C6 J |  | 1,5 mrad: 3,9x10-4 C4C7W |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 mrad: 7x10-4C6T2-0,25W |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (t |  |  | (t  |
| 1050 až 1400 | 5,8x10-8C6C7 J | 10,4 t0,75 C6C7J | 2 x 10-6 C6C7 J | 3,5 x 10-3 t0,75 C6C7 J | 7 x 10-4 t 0,75 C4C6 C7 J |  |  |
| 1400 až 1500 | 8 x 105 W | 8 x 10-4 J | 4,4 x 10-3 t 0,25 J | 10-2tJ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8x10-2 |  |
| 1500 až 1800 | 8 x 106 W | 8 x 10-3 J | t0,75 J |  | 1,0 x 10-2 W |  |
| 1800 až 2600 | 8 x 105 W | 8 x 10-4 J | 4,4 x 10-3 t 0,25 J |  |  |  |  |  |  |
| 2600 až 4000 | 8 x 104 W | 8 x 10-5J | 4,4 x 10-3 t 0,25 J | 10-2t J |  |  |  |  |
| 4000 až 106 | 1011 W. m-2 | 100 J.m-2 | 5600 t 0,25 J.m-2 | 1000 w.m-2 |
| a Korekčné činitele a jednotky viď „Poznámky k tabuľkám 3 až 6“. |
| b Hodnoty hranice prípustnej emisie AEL pre dĺžku vyžarovania kratšiu než 10-13 s sú stanovené ako ekvivalentné hodnoty výkonu alebo intenzity ožarovania AEL pre 10-13 s. |
| c Uhol p je limitný uhol dopadu pre merací prístroj. |
| d V rozsahu vlnových dĺžok 400 nm až 600 nm platia dvoje limity a žiarenie zariadenia nesmie prekročiť limity priradenej triedy. Ak použijeme expozičné časy medzi 1 s a 10 s, pre vlnové dĺžky od 400 nm do 484 nm a pre veľkosť zdanlivého zdroja od 1,5 mrad 82 mrad, je duálny limit fotochemického nebezpečenstva 3,9 x 10-3 C3J použiteľný až do 1 s. |

Tab. 3  Hranice prípustnej  emisie pre zdroje laserového žiarenia triedy 1 a 1Ma, b, c

## Tab. 4  Hranice prípustnej emisie pre zdroje laserového žiarenia triedy 2 a 2M

| Vlnová dĺžka nm | Doba emisie t s | trieda 2 a 2M |
| --- | --- | --- |
| 400 až 700 | t<0,25 t≥0,25 | To isté ako u triedy 1a 1M AEL C6 x 10-3W* |
| * Korekčné faktory a jednotky viď „Poznámky k tabuľkám 3 až 6“. |

## Tab. 5  Hranice prípustnej emisie pre zdroje laserového žiarenia triedy 3Ra, b,

| Čas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vyžarovania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t v s | 10-13 | 10-11 | 10-9 | 10-7 | 1,8 x 10-5 | 5 x 10-5 | 1 x 10-3 | 0,35 | 10 | 103 |
| Vlnová | až | až | až | až | až | až | až | až | až | až |
| dĺžka | 10-11 | 10-9 | 10-7 | 1,8 x 10-5 | 5 x 10-5 | 1 x 10-3 | 0,35 | 10 | 103 | 3 x 104 |
|  v nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 až 302,5 | nevhodné | nevhodné |
|  |  |  |  |  |  |  | 4,0 x 10-6 C2 J |  |  |  |  |
| 302,5 až 315 | 1,5 x 105 W | (t |  |  |  | (t  | 4,0 x 10-6 C2 J |
|  |  |  | 4,0 x 10-6 C1 J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 až 400 |  |  | 4,0 x 10-6 C1 J | 4,0 x 10-2 J | 4,0 x 10-5 W |
|  |  |  |  |  |  | 5 x 10-3 C6W |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (t 0,25 s |  |  |  |  |  |  |
| 400 až 700d | 2,8 x 10-8 C6J | 5,0 t0,75C6J | 1 x 10-6 C6 J |  |  | 5,0 x 10-3 | 5,0 x 10-3 C6 W |
|  |  |  |  |  | (t0,25 s) |  |  | C6 W |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,5 x 10-3 t0,75 C6 J |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 až 1050 | 2,9 x 10-8 C4C6J | 5,0 t0,75C4C6J | 1 x 10-6 C4C6 J | 3,5 x 10-3 t0,75 C4C6 J |  | 1,5 mrad: 2,0 x 10-3 C4C7 W |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 mrad: 3,5 x 10-3 C4C6C7 T-0,25 W |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (t |
| 1050 až 1400 | 2,9 x 10-7 C6C7J | 5,2 t0,75C4C6J | 1 x 10-5 C6C7 J | 1,8 x 10-2 t0,75 C6C7J | (t  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 x 10-3 t0,75 C4C6C7 J |  |
| 1400 až 1500 | 4 x 106 W | 4 x 10-3 J | 2,2 x 10-2 t0,25 J | 5 x 10-2 t J |  |  |  |  |
| 1500 až 1800 | 4 x 107 W | 4 x 10-2 J | 9 x 10-2t0,25J |  |  |  |  |
| 1800 až 2600 | 4 x 106 W | 4 x 10-3 J | 2,2 x 10-2 t0,25 J | 5 x 10-2 t J | 5,0 x 10-2 W |
| 2600 až 4000 | 4 x 105 W | 4 x 10-4 J | 2,2 x 10-2 t0,25 J |  |  |  |  |  |
| 4000 až 106 | 5 x 1011 W.m-2 | 500 J.m-2 | 2,8 x 10 t0,25 J.m-2 | 5 000 W.m-2 |
| a Korekčné činitele a jednotky viď „Poznámky k tabuľkám 3 až 6“. b Hodnoty hranice prípustnej emisie AEL pre dĺžku vyžarovania kratšiu ako 10-13 s sú stanovené ako ekvivalentné hodnoty výkonu alebo intenzity ožarovania AEL pre 10-13 S. |

## Tab.  6  Hranice prípustnej emisie pre zdroje laserového žiarenia triedy 3B

| Doba emisie t s Vlnová dĺžka  nm | <10-9 | 10-9 do 0,25 | 0,25 do 3 x 104 |
| --- | --- | --- | --- |
| 180 do 302,5 | 3,8 x 105 W | 3,8 x 10-4 J | 1,5 x 10-3 W |
| 302,5 do 315 | 1,25 x 104C2 W | 1,25 x 10-5C2 J | 5 x 10-5C2 W |
| 315 do 400 | 1,25 x 108 W | 0,125 J | 0,5 W |
| 400 do 700 | 3 x 107 W | 0,03 J pre t<0,06 s 0,5 W pre t≥0,06 s | 0,5 W |
| 700 do 1 050 | 3 x 107C4 W | 0,03 C4 J pre t<0,06 C4 s 0,5 W pre t≥0,06 C4 s | 0,5 W |
| 1 050 do 1 400 | 1,5 x 108 W | 0,15 J | 0,5 W |
| 1 400 do 106 | 1,25 x 108 W | 0,125 | 0,5 W |
| Korekčné faktory a jednotky pozri v tabuľkách 3 až 6 |

Tab. 7  Priemer limitného otvoru používaného na meranie intenzity ožarovania a dávky ožiarenia

| Rozsah vlnových dĺžok nm | Priemer pre |
| --- | --- |
|  | oko mm | kožu mm |
| 180 až 400 | 1 | 3,5 |
| ≥ 400 až 1 400 | 7 | 3,5 |
| ≥ 1 400 až 105 | 1 pre t < 10 s 1,5t3/8 pre 0,35 s < t < 10 s 3,5 pre t ≥ 10 s | 3,5 |
| ≥ 105 až 106 | 11 | 11 |

POZNÁMKY k tabulkám 3 a 6

POZNÁMKA 1 O vplyve ožiarení kratších než 10-9 s pre vlnové dĺžky menšie ako 400 nm a väčšie ako 1 400 nm existuje len obmezené množstvo informácií. Hranice prípustnej  emisie pre tieto dĺžky ožiarenia a vlnové dĺžky boli stanovené výpočtom ekvivalentného žiarivého výkonu alebo intenzity ožiarenia zo žiarivého výkonu alebo intenzity ožiarenia použitých pre 10-9 s a vlnovej dĺžky menšej ako 400 nm a väčšej ako 1 400 nm.

POZNÁMKA 2 Korekčné faktory C1 až C7 a body zlomu T1 a T2 použité v tabuľke 3 až 6 sú definované nasledujúcimi výrazmi a sú znázornené na obrázkoch 1 až 8.

| Parameter | Rozsah vlnových dĺžok nm | Obrázky |
| --- | --- | --- |
| C1=5,6 x 103 t0,25 | 302,5 až 400 | 1 |
| T1=100,8(λ-295) x 10-15s | 302,5 až 315 | 2 |
| C2 =100,2(λ-295) | 302,5 až 315 | 3 |
| T2=10 x 10(Δα/98,5)sa | 400 až 1 400 | 4 |
| C3=1,0 | 400 až 450 | 5 |
| C3=100,02(λ-450) | 450 až 600 | 5 |
| C4=100,002(λ-700) | 700 až 1 050 | 6 |
| C4=5 | 1 050 až 1 400 | 6 |
| C5=N-1/4 b | 400 až 106 | 7 |
| C6=1 pre α≤αmin | 400 až 1 400 | c |
| C6=α/αmin pre αmin<α≤αmax | 400 až 1 400 | c |
| C6=αmax/αmin=66,7 pre α>αmaxd | 400 až 1 400 | c |
| C7=1 | 700 až 1 150 | 8 |
| C7=100,018(λ-1 150) | 1 150 až 1 200 | 8 |
| C7=8 | 1 200 až 1 400 | 8 |
| a T2=10 s pre α<1,5 mrad a T2=100 s pre α>100 mrad Δα = α - αmin b C5 je použiteľný len pre pulz kratší ako 0,25 s c C6 je použiteľný len pre pulzné lasery a lasery s kontinuálnym vyžarovaním, pri ktorých prevažuje nebezpečenstvo tepelného poškodenia (viď tabuľka 3) d Limitný uhol dopadu γp musí byť rovný αmax αmin=1,5 mrad αmax=10 mrad A je počet pulzov počas použiteľného trvania ožiarenia |

POZNÁMKA 3 Vo vzorcoch v tabuľkách 3 až 6 a v týchto poznámkach boli vlnové dĺžky vyjadrené v nanometroch, doba trvania vyžarovania t bola vyjadrená v sekundách a uhol α bol vyjadrený v miliradiánoch.

Obr.  1 Korekčný faktor C1 pre emisie od 10-9 s do 10 s

Obr. 2 Premenná hodnota T1 pre λ = 302,5 až 315 nm

Obr. 3 Korekčný faktor C2 pre λ = 302,5 až 315 nm

Obr. 4 Bod zlomu T2 pre veľkosť zdroja v rozsahu od 0 mrad do viac jako 100 mrad

Obr. 5 Korekčný činiteľ C3  pre λ = 400 nm až 600 nm

Obr. 6  Korekčný faktor C4  pre = 700 nm až 1 400 nm

Obr. 7  Korekčný faktor C5 zobrazuje N (počet impulzov)  medzi 1 a 100 000

Obr. 8  Korekčný faktor C7 pre λ = od 1 150 nm do 1 400 nm